# Техническое задание на

Аппарат доплеровский для трансанальной геморроидальной деартеризации

THD EVOLUTION, производства фирмы “G.F. S.r.l.” Италия

для лечения хронического геморроя  методом проксимального лигирования геморроидальных артерий под контролем доплера в амбулаторной практике, стационаре, передвижном госпитале.

| Комплект поставки аппарата: |
| --- |
| Наименование | Наличие |
| Соответствие ГОСТ Р, Сборника руководящих методических материалов по токсико-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения. | Да |
| Питание: сеть переменного тока 220В, 50-60 Hz , поглощение 100 ВА, класс изоляции 1. | Да |
| Цифровой способ обработки сигнала. | Да |
| Встроенный галогеновый осветитель. Лампа 50Вт, ~10В. | Да |
| Светопроводящий кабель. Кабель светопроводящий, подсоединяемый к рукоятке тубуса оперативной части инструмента. Состоящий из : 1.- цилиндрический разъём для подключения к аппарату THD EVOLUTION; 2.- оптоволоконный кабель в оболочке из усиленного силикона; 3 - металлический разъём из нержавеющей стали цилиндрической формы для подключения к приспособлению для дезартеризации THD, со знаком СЕ и серийным номером. Размеры кабеля: Диаметр 12 мм, длина 2 метра, Вес 0,7 кг. Стерилизуемый. | Да |
| Вентилятор охлаждения 12Вт, ~ 230В. | Да |
| Пневматическая педаль для отключения звуковой сигнализации , перед прошиванием лигируемой артерии.. | Да |
| Дисплей точечного типа с задней подсветкой. 2 строки х 20 знаков (с прокруткой). Размер – 142 х 22 мм | Да |
| На передней панели : 3 управляющие кнопки под дисплеем. гнездо для наушников, рукоятка регулировки громкости, гнездо подключения съемного ультразвукового доплеровского датчика, гнездо подключения светопроводящего кабеля. | Да |
| Вес аппарата не более 6 кг. |  |
| Звуковое отображение процесса ультразвуковой доплерометрии и скорости кровотока интеллектуальным блоком аппарата. Диапазон звуковых частот 300-2000Гц, звуковая мощность – 12Вт/8Ом. | Да |
| Возможность отключения звуковой сигнализации педалью, перед прошиванием лигируемой артерии. | Да |
| Съемный ультразвуковой доплеровский датчик, с корпусом из пластикового материала ( АВС медицинского назначения), обеспечивающего электрическую изоляцию совмещаемый по оси с тубусом оперативной части инструмента, идентифицирующий геморроидальные артериальные и колотеральные сосуды, находящиеся в проекции оси тубуса на глубине залегания 3-4мм, проксимальнее зубчатой линии на 3-5 см, | Да |
| Тубус одноразовый из пластика синего цвета, овальный в сечении, с возможностью подсоединения съемного ультразвукового доплеровского многоразового датчика и светопроводящего кабеля. Длина рабочей части тубуса – 115 мм, лигатурное окно находится на расстоянии 32 мм от наконечника тубуса и имеет размеры 30х8 мм. Окно для рабочей части датчика находится на расстоянии 45 мм от наконечника тубуса, справа и имеет размеры 17х9 мм. На рабочей части тубуса имеются 5 кольцевых меток, для ориентации иглы при мукопексии с расстоянием между ними 10 мм. У переднего края лигатурного окна, на внутренней поверхности тубуса находится гнездо фиксации положения иглодержателя, относительно слизистой оболочки прямой кишки, диаметром 5 мм. | Да |
| Возможность фиксации и подтяжки геморроидальных узлов при IV стадии заболевания без использования дополнительных приспособлений. | Да |
| Дополнительные условия |
| Наличие инструкций по эксплуатации на русском языке Наличие гарантийного и послегарантийного сервиса Гарантийный срок не менее года после установки оборудования | Да |
| Спецификация с расходными материалами стандартная на 20 включений |
| Описание | Цена |
| Аппарат доплеровский для трансанальной геморроидальной дезартеризации THD Evolution, производства фирмы “G.F. S.r.l.” Италия в составе: - Системный блок со встроенным галогеновым источником света с ЖК-дисплеем отображения информации в комплекте : - Кабель сетевой- 1 шт; - Кабель светопроводящий.– 1 шт; - Датчик доплеровский , 10 включений - 2 шт; - Тубус одноразовый – 20шт; - Педаль пневматическая – 1шт; - Опускатель узла, Палочка для опускания узла, общей длиной 170мм, из диэлектрического пластика, U-образным кончиком, шириной 6 мм, и с размерами прорези 1х1 мм, рабочая часть – крестообразная в сечении, длина рабочей части - 110 мм - 20 шт; - Иглодержатель удлиненный с твердосплавными накладками на бранши, с маркировкой на браншах места размещения иглы. - 1 шт; | _____ руб |
| Спецификация с расходными материалами стандартная на 70 включений |
| Описание | Цена |
| Аппарат доплеровский для трансанальной геморроидальной дезартеризации THD Evolution, производства фирмы “G.F. S.r.l.” Италия в составе: - Электронный блок с ЖК-дисплеем отображения информации и со встроенным галогеновым источником света в комплекте: - Кабель сетевой - 1 шт; - Кабель светопроводящий – 2 шт; - Датчик доплеровский , 10 включений (по 90 мин) - 2 шт; - Датчик доплеровский , 50 включений (по 15 мин) - 1 шт; - Тубус одноразовый – 20шт; - Педаль пневматическая – 1шт; - Опускатель узла, Палочка для опускания узла, из диэлектрического пластика, U-образным кончиком, длиной 170мм - 20 шт; - Иглодержатель удлиненный с твердосплавными накладками на бранши, с маркировкой на браншах места размещения иглы. - 2 шт; - Тубус одноразовый окончатый ТХД Сурги . Изготовлен из прозрачного пластика, полукруглый в сечении, рукоятка с возможностью подсоединения световода ТХД или колоректального миниосветителя. Длина рабочей части 125 мм, передний край рабочего окна располагается в 39 мм от наконечника тубуса. Длина окна - 80 мм, ширина – в задней части – 32 мм, в передней – 28 мм.(20 шт в упаковке) – 1 кор. Игла Шовная в коробке по 36 упаковок – 5 кор. | _____ руб |

Экономическое обоснование приобретения комплекта за _______ руб.

Основываясь на длительном опыте применения данного прибора, фирма рекомендует приобретение расширенного комплекта.

Расширение комплекта за счет добавления дополнительного датчика позволяет выгодно комбинировать 90 минутный датчик и 15 минутный в случае приема нескольких больных за один день или использование 15 минутного датчика для дезартеризации геморроидальных узлов при ранних стадиях развития геморроя.

Это позволит значительно снизить себестоимость операции и увеличить прибыль.

Наличие второго светового кабеля позволяет снизить риск выхода из строя основного кабеля во время операции, что может привести к срыву самой операции.

Наличие дополнительного иглодержателя позволяет исключить затраты времени на стерилизацию инструмента между операциями, что в свою очередь позволяет наладить непрерывный поток больных.

Ректоскоп ТХД Сурги позволяет делать лифтинг и мукопиксию слизистой за более короткое время, что дает возможность экономить денежные средства за счет увеличения количества прооперированных больных за одно включение датчика.

Шовный материал в количестве 5 ти коробок - это минимальный запас шовного материала, который должен быть в клинике.